Venus TDC通道时间延迟对齐方法

方法1：最直接

由于每个通道延迟只能配置正值，所以所有通道必须与最大延迟对齐。最简单的办法：

- 评估系统各个通道最大时间延迟Td_max；

- 假设设置通道0（CH0）延迟值为Td_max。此时，CH0已经成为了最大延迟通道，其他通道需要调节延迟值与之对齐；

- （3）进入分析页面的“二阶互关联”分析，建立所有通道与CH0的采集分组，即CH0-CH1,CH0-CH2... 。然后点击“开始采集”，得到每个通道与CH0的时间差的分布。拟合得到延迟值平均值MEAN(CH_i)；注意：由于系统吞吐量限制，要求每个通道输入信号数据率不要超过0.6 Mtags/s；

- 回到用户页面，把每个通道的延迟配置成-MEAN(CH_i)即可。理论上这样所有通道就和CH0延迟相同了。注意：由于拟合精度，外界环境变化等因素，对齐可能会存在几个ps的误差，请根据实际测试评估。

方法2：使用时溯科技提供的基于Matlab的参考分析程序，自动生成各个通道的延迟值。

- 首先在用户界面，选择“全局符合数据”模式，采集全局符合raw数据；

- 打开Venus TDC MATLAB Raw data analysis.m程序，读入采集到的Raw数据；

- 生成channel_delay_lut数据，第一列为通道号，第三列为对齐需要配置的延迟值（ps）；

- 进入用户界面，配置延迟值。